РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ ДВУХЛАМПОВЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ РБ-18-«Я-ФП» Исполнения: РБ-18-«Я-ФП»-01 РБ-18-«Я-ФП»-02 Руководство по эксплуатации. Паспорт. СИАШ 18.02.0.00 ПС

СОДЕРЖАНИЕ.

Раздел                                                                                                                                                       Стр.

| 1. | Введение…………………………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назначение………………………………………………………………………………………….. | 3 |
| 3. | Технические характеристики……………………………………………………………………… | 4 |
| 4. | Комплект поставки………………………………………………………………………………… | 5 |
| 5. | Устройство и принцип работы…………………………………………………………………….. | 6 |
| 6. | Указание мер безопасности………………………………………………………………………... | 6 |
| 7. | Подготовка изделия к работе……………………………………………………………………… | 6 |
| 8. | Порядок работы…………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 9. | Техническое обслуживание……………………………………………………………………….. | 7 |
| 10. | Текущий ремонт……………………………………………………………………………………. | 8 |
| 11. | Характерные неисправности и методы их устранения………………………………………….. | 9 |
| 12. | Сведения о рекламациях…………………………………………………………………………… | 9 |
| 13. | Утилизация………………………………………………………………………………………… | 10 |
| 14. | Правила транспортирования и хранения…………………………………………………………. | 10 |
| 15. | Гарантийные обязательства……………………………………………………………………….. | 10 |
| 16. | Свидетельство о приёмке………………………………………………………………………….. | 11 |
| 17. | Свидетельство о консервации……………………………………………………………………... | 11 |
| 18. | Свидетельство об упаковке………………………………………………………………………... | 11 |
|  | Приложения: |  |
|  | Гарантийный талон №1……………………………………………………………………………. | 12 |
|  | Гарантийный талон №2……………………………………………………………………………. | 12 |
|  | Схема сборки подставки передвижной для рециркулятора ………………................................. | 13 |
|  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (копия) ………………………….... | 14 |

2.

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящие руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием и инструкцией по использованию изделия.

1.2.Руководство предназначено для ознакомления с рециркулятором УФ-бактерицидным двухламповым с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» (далее по тексту  рециркулятор или рециркуляторы).

1.3.Рециркулятор может быть использован как для подготовки помещения к функционированию в процессе его подготовки к работе медицинского персонала, так и для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

1.4.Рециркулятор изготавливается в двух исполнениях:

- РБ-18-«Я-ФП»-01;

- РБ-18-«Я-ФП»-02.

1.5.Руководство устанавливает правила эксплуатации рециркулятора  (использование, техническое обслуживание, текущий ремонт, транспортирование и хранение).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Рециркулятор разработан в соответствии с "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).

2.2.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01 предназначен для использования в помещениях до 75 кубических метров I, II, III, IV, V категорий  в соответствии с "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).

в присутствии людей:

-в помещениях I-V категорий для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем).

в отсутствии людей

-в помещениях II-III  категорий для снижения микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий).

2.3.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02 предназначен для использования в помещениях до 50 кубических метров II, III, IV, V категорий  в соответствии с "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).:

в присутствии людей:

-в помещениях II-V категорий для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем).

в отсутствии людей

-в помещениях II-III  категорий для снижения микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий).

2.4.Рециркулятор обеспечивает готовность к эксплуатации помещений ЛПУ в соответствии с нормами и требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора МЗ РФ.

2.5.Рециркулятор размещают в помещениях в соответствии с "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).. Помещения, воздух которых может обрабатываться с помощью рециркулятора, выбирают в соответствии с перечнем, который приведен в таблице №1.

3.

Таблица №1

| Категория | Тип помещения |
| --- | --- |
| I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей. |
| II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха по изготовле- нию стерильных лекарственных средств. |
| III | Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). |
| IV | Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скопле- нием людей при длительном их пребывании. |
| V | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помеще- ний ЛПУ. |

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением  220 ± 22  В, частотой 50 Гц.

3.2.Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, указана в таблице №2.

Таблица№2

| Исполнение рециркулятора | Потребляемая мощность, Ватт |
| --- | --- |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 | 70 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 | 40 |

3.3.Облученность от  двух источников  УФ-излучения (при открытом коробе) на расстоянии 1 метра  в эффективном спектральном диапазоне  253,7 нм должна быть не менее 2 Вт/м для РБ-18-«Я-ФП»-01 и 1Вт/м для РБ-18-«Я-ФП»-02.

В качестве источника бактерицидного  излучения вариабельно  используются лампы производителей:

- TUV 30W/G30 LL фирмы "PHILIPS", TUV 15W/G15 LL фирмы "PHILIPS",

- LTC 30 T8 фирмы "LightTech", LTC 15 T8 фирмы "LightTech",

- HNS 30W OFR фирмы "OSRAM", HNS 15W OFR фирмы "OSRAM",

Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 9000 часов.

3.4.Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.

3.5.Время выхода рециркулятора на рабочий режим должно быть не более 1 мин.

3.6.Рециркулятор  изготавливается по классу защиты 1 тип В, ГОСТ Р 50267.0-92

3.7.Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

3.8.Габаритные размеры рециркулятора  соответствуют данным, указанным в таблице №3.

Таблица №3

| Исполнение рециркулятора | Габаритные размеры, мм*. |
| --- | --- |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 | 1105х150х150 |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 с подставкой передвижной | 1550х535х475 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 | 685х130х140 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 с подставкой передвижной | 1275х535х475 |

*-Допускается отклонение размеров  ±  5 мм

4.

3.9. Масса рециркулятора соответствует данным, указанным в таблице №4

Таблица №4

| Исполнение рециркулятора | Масса, кг*. |
| --- | --- |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 | 7,5 |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 с подставкой передвижной | 12 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 | 5,5 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 с подставкой передвижной | 10 |

*-Допускается отклонение веса ± 5%

3.10.Средний срок службы не менее 5 лет.

3.11.Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской и допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

3.12.Условия эксплуатации рециркулятора соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10 С до + 35 C ; относительная влажность  80 % при температуре 25 С, давление - 630-800 мм. рт. ст..

3.13.Общая выходная мощность воздушного потока (производительность) при номинальном напряжении - 90 куб. м/ час для  РБ-18-«Я-ФП»-01 и 60 куб.м/час для РБ-18-«Я-ФП»-02. Замеры проведены термоанемометром "TESTO-435" (№ 17273-01 в Государственном реестре средств измерений). Для обеспечения необходимой выходной мощности воздушного потока применен компактный  вентилятор с уровнем звуковой мощности не более 55 дБА.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. В комплект поставки рециркулятора  РБ-18-«Я-ФП»-01 входят:

4.1.1.Рециркулятор бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП»-01……………1 шт.

4.1.2.Руководство по эксплуатации ……………………………………………………......1 шт.

4.1.3.Тара упаковочная ……………………………………………………………………...1 шт.

4.1.4.Лампа бактерицидная 30 W*………………………………………………………….2 шт

4.1.5.Подставка передвижная для рециркулятора**………………………………………1 шт.

Запасные части:

4.1.6.Вставка плавкая ВП1-1  1.0 А…………………………………………………………2 шт

* установлены в рециркулятор.

**  комплектуется по требованию заказчика, схема сборки и монтажа (см. приложение) на стр. 13.

4.2. В комплект поставки рециркулятора  РБ-18-«Я-ФП»-02 входят:

4.2.1. Рециркулятор бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП»-02……………1 шт.

4.2.2.Руководство по эксплуатации ……………………………………………………......1 шт.

4.2.3.Тара упаковочная ……………………………………………………………………...1 шт.

4.2.4.Лампа бактерицидная 15 W*………………………………………………………….2 шт

4.2.5.Подставка передвижная для рециркулятора**………………………………………1 шт.

Запасные части:

4.2.6.Вставка плавкая ВП1-1  2.0 А…………………………………………………………2 шт

* установлены в рециркулятор.

**  комплектуется по требованию заказчика, схема сборки и монтажа (см. приложение) на стр. 13.

5.

5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.Рециркулятор является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от бактерицидных ламп, не образующих озон, распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентилятора через зону с источниками ультрафиолетового излучения.

5.2.Рециркулятор состоит из:

- корпуса с возможностью крепления посредством подвесной системы (ушек) на вертикальной поверхности (стене) или подставке передвижной для рециркулятора с колесными опорами.

- светотехнической части (бактерицидные лампы  в количестве двух штук, компактный вентилятор с уровнем звуковой мощности не более 55 дБА, пускорегулирующая аппаратура).

5.3.Подключение рециркулятора к сети питания осуществляется с помощью трехпроводного сетевого кабеля, один из проводов которого заземляющий.

5.4.На передней панели  расположен сетевой выключатель, управляющий включением/выключением рециркулятора.

5.5.Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии/отсутствии людей в режиме постоянного включения.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.К эксплуатации рециркулятора допускаются лица среднего медицинского персонала, внимательно изучившие настоящее руководство, освоившие правила эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

6.2.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт рециркулятора, включенного в сеть.

6.3.Прямое УФ-излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, поэтому при возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ - излучение попадает на медицинский персонал, рециркулятор подлежит контролю и ремонту.

6.4.При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцевокислого калия или 20% раствором хлорного железа для нейтрализации остатков ртути.

6.5.Эксплуатация бактерицидного рециркулятора должна осуществляться строго в соответствие с требованиями, указанными в "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).

6.6. В качестве принятие мер предосторожностей с целью предотвращения случайного столкновения,  в случае использования рециркулятора на подставке передвижной, размещать рециркулятор на подставке в помещении таким образом, чтобы это не препятствовало свободному перемещению людей (пациентов и медицинского персонала). Не допускается использование рециркулятора в режиме постоянного функционирования в кабинетах и палатах без надлежащего контроля со стороны медицинского персонала (п.8.6.).

6.7.Во избежание воспаления, которое может быть вызвано ультрафиолетовыми лучами при попадании в глаза, запрещается включать рециркулятор при снятом кожухе без очков.

ВНИМАНИЕ! ИНДИКАТОРОМ РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ КРУГЛОГО ИНДИКАТОРНОГО ОКНА

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1.Извлечь рециркулятор из транспортной тары и освободить от полиэтилена. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином (обильное смачивание не рекомендуется).

7.2.Проверить комплектность рециркулятора.

7.3.После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

6.

7.4.Произвести дезинфекцию рециркулятора в соответствии с МУ-287-113. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей рециркулятора. Наружные поверхности рециркулятора обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке, лампу и внутреннюю часть кожуха протирают тампоном, смоченным средствами на основе спиртов и катионных ПАВ: Гибитан, Велтосепт и прочими (согласно раздела «Дезинфекция» Методических указаний МУ-287-113). Тампон должен быть отжат.

8.ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1.Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков.

8.2.Разместить рециркулятор в заданном месте.

8.3.Работа рециркулятора в режиме подготовки помещения к функционированию:

8.3.1.Включить подводящий кабель в розетку напряжением 220 В.

8.3.2.Включить сетевой выключатель в положение «ВКЛ».

8.3.3.В зависимости от категории и объема помещения, подлежащего обработке,  выбирается  время работы рециркулятора. Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объемов при подготовке их к функционированию, показано в таблице №5.

Таблица №5

| Исполнение рециркулятора | Объём помещения (м³) | Время работы (мин), при бактериальной эффективности* |
| --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. | IV кат. | V кат. |
| РБ-18-«Я-ФП»-01 | до 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | от 30 до 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| РБ-18-«Я-ФП»-02 | до 30 | - | 60 | 45 | 45 | 45 |
|  | от 30 до 50 | - | 80 | 60 | 60 | 60 |

Эффективность обработки помещений III, IV и V категорий не подлежит обязательному нормированию

* Бактерицидная эффективность рассчитана по S. aureus.

8.3.4. По окончании работы перевести сетевой выключатель в положение «ВЫКЛ».

8.5.По истечении 7 суток эксплуатации рециркулятор должен быть подвергнут обработке в соответствии с п.п. 8.4.

8.6.В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течение 8 и более часов. В присутствии не более трех человек в помещениях объемом до 30 куб. м обеспечивается снижение уровня микробной обсемененности воздуха, в помещениях объемом от 31 до 50 куб. м наблюдается сохранение микробной обсемененности воздуха на первоначальном уровне.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.Для обеспечения надежной работы рециркулятора проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим руководствома.

9.2.Условия проверки.

9.2.1.Проверка технических характеристик производится при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются:

напряжение питания 220 В ±10 %, 50 Гц температура окружающего воздуха  25 ±10 C, относительная влажность воздуха  65±15%, атмосферное давление 84-106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.

7.

9.2.2.Перед проведением проверки рециркулятор необходимо: произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на рециркулятор и приборы, применяемые для его проверки.

9.3.Проведение проверки.

9.3.1.При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилки

отсутствие соединившихся или слабозакрепленных элементов схемы

- в случае использования рециркулятора, закрепленного на подставке, убедиться в надежности крепежных элементов (отсутствие трещин на деталях, метод зацепления) и устойчивости (отсутствие люфта в соединительных элементах подставки передвижной, функциональность колесных опор).

9.3.2.При вскрытии рециркулятора и проведении профилактических работ следует учитывать меры безопасности, указанные в разделе 6.

9.3.3.Перед проверкой технических характеристик проводится апробирование работоспособности рециркулятора.

9.4.Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице №6.

Таблица №6

| Виды технического обслуживания. | Периодическое техническое обслуживание 1 раз в месяц | Периодическое техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев |
| --- | --- | --- |
| Кем выполняется. | Специалисты, занимающиеся эксплуатацией рециркулятора. | Специалисты, занимающиеся эксплуатацией рециркулятора. |
| Содержание работ, методы и средства проведения технического обслуживания | Проверка работоспособности | Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и покручивании вблизи мест заделки без применения специальных инструментов и оборудования. Внешний осмотр элементов крепления рециркулятора к стене или подставке передвижной на предмет механических повреждений. Проверка подставки передвижной при ее использовании с рециркулятором. |
| Технические требования | Функционирование рециркулятора согласно п.8 «Порядок работы» | На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. Системы крепления рециркулятора не должны иметь механических повреждений и трещин. Подставка передвижная не должна иметь люфта сопряженных деталей в местах соединения метизами, колесные опоры должны вращаться без закусываний и применения большого усилия. |

9.4.1. Все измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны быть аттестованы.

9.5. В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия рециркулятора или его отдельных узлов техническим характеристикам, указанным в разделе 3, дальнейшая эксплуатация рециркулятора не допускается и он подлежит ремонту или замене.

9.6. Замена лампы должна проводиться через 9000 часов ее горения.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1.Общие положения.

10.1.1. Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.

10.1.2. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего руководства.

8.

10.2. Содержание текущего ремонта

10.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и исправление неисправностей;

- проверка работоспособности аппарата после ремонта.

10.3. Обнаружение неисправностей

10.3.1. Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 11 настоящего руководства.

10.4. Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

10.5. После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния.

11.ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице №7

Таблица №7

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Лампа не горит. Другие внешние признаки отсутствуют. | Вышла из строя лампа. | Заменить лампу |
|  | Вышел из строя ЭПРА (электронный балласт). | Заменить ЭПРА (электронный балласт) |
|  | Вышел из строя предохранитель | Заменить предохранитель |
| Лампа мигает, но не зажигается | Вышла из строя лампа | Заменить лампу |
| Рециркулятор ненадежно закреплен на стене | Повреждены подвесные системы | Отремонтировать подвесные системы. |
| Рециркулятор неустойчиво расположен на подставке передвижной | Повреждены подвесные системы. Ослаблены моменты затяжки метизов (болтов и гаек) | Отремонтировать подвесные системы. Произвести затяжку метизов до устранения люфта элементов. |

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1.В случае отказа рециркулятора или неисправности его в период  гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при  его первичной приёмке владелец рециркулятора должен направить в адрес продавца, завода-изготовителя или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

-заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца рециркулятора;

-дефектную ведомость;

-гарантийный талон

12.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице №8

Таблица №8

| Дата отказа или возникновение неисправностей | Количество наработанных часов до возникновения отказа или неисправност | Краткое содержание неисправностей | Дата направления рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.

13.УТИЛИЗАЦИЯ.

13.1.Утилизация рециркулятора бактерицидного  осуществляется в порядке, предусмотренном СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» для отходов класса Б, с предварительным извлечением бактерицидных ламп.

13.2.Лампы утилизируются в порядке, установленном для класса Г.

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

14.1.Рециркулятор в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25 С.

14.2.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

14.3.Перед длительным хранением металлические поверхности частей рециркулятора без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок защиты без переконсервации-5 лет.

14.4. Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию оберните двухслойной оберточной бумагой и заклейте клеевыми лентами, руководство положите в чехол.

14.5.Рециркуляторы транспортируют всеми видами транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444  и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

14.6.Транспортирование и хранение рециркуляторов без упаковки завода изготовителя не гарантирует сохранность рециркулятора. Повреждения рециркулятора в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1.Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода рециркулятора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления рециркулятора.

15.2.В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет рециркулятор по предъявлении гарантийного талона.

Адрес предприятия изготовителя: 		ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос.Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль,  пр-т Толбухина,  д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru

тел Сервис центра 8(9019) 94- 40-56  e-mail: fm.servis@mail.ru

10.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» исполнение__________________,

ТУ 9451-018-55307168-2110

Заводской номер ___________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________

Штамп ОТК

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» исполнение__________________,

ТУ 9451-018-55307168-2110

Заводской номер ___________________ подвергнут _______________________  ____________________________________________________________________

(наименование и шифр предприятия, производившего консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным настоящим руководством.

Дата консервации ____________________ Срок консервации _______________

Консервацию произвел ________________________________(подпись) М.П.

Изделие после консервации принял ______________________(подпись)

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» исполнение__________________,

ТУ 9451-018-55307168-2110

Заводской номер _______________  упакован ____________________________

___________________________________________________________________

(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки __________________

Упаковку произвел _________________  (подпись) М.П.

Изделие после упаковки принял _______________________(подпись)

11.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» исполнение__________________,

ТУ 9451-018-55307168-2110

Номер и дата выпуска _____________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен ______________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ____________________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием  _________________________________________________________________________

Города __________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия _________________________ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  РБ-18-«Я-ФП» исполнение__________________,

ТУ 9451-018-55307168-2110

Номер и дата выпуска _____________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен ______________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ____________________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием  _________________________________________________________________________

Города __________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия _________________________ (подпись)

12.

13

14.